# 免疫比浊论文-蒋洪昆,郭伟,吕桂桦

导读:本文包含了免疫比浊论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:肌红蛋白,颗粒增强型免疫透射比浊法,性能评价

### 免疫比浊论文文献综述

蒋洪昆,郭伟,吕桂桦[1]（2019）在《颗粒增强型免疫透射比浊法检测肌红蛋白的性能评价》一文中研究指出目的对颗粒增强型免疫透射比浊法检测肌红蛋白进行性能评价。方法根据美国临床和实验室标准协会(CLSI)文件对颗粒增强型免疫透射比浊法检测肌红蛋白的精密度、准确度、参考范围进行验证。结果该方法的批内变异系数是0.70%～0.78%,批间变异系数是0.50%～0.43%,小于厂商提供的1.2%的变异系数。准确度评价显示的偏倚均小于要求范围,评价通过。参考区间符合厂商说明。结论颗粒增强型免疫透射比浊法检测肌红蛋白的基本性能均符合厂商声明。(本文来源于《国际检验医学杂志》期刊2019年23期）

冯妍,马得炳,支丽霞,郭明亮[2]（2019）在《免疫透射比浊法检测孕妇和儿童血清降钙素原临床参考区间的调查》一文中研究指出目的:研究使用免疫透射比浊法检测兰州市健康孕妇和健康儿童静脉血清降钙素原的参考区间范围,促进临床检验指标的临床应用。方法:通过纳入和排除条件筛选出不同年龄、孕周的健康孕妇424名;不同年龄、性别的健康儿童513名作为参考人群,采用贝克曼库尔特AU5800型全自动生化分析仪及宁波美康免疫透射比浊试剂进行降钙素原(Procalcitonin,PCT)检测。运用SPSS22.0软件对结果进行统计学处理。结果:建立本次检测PCT的参考区间,正常孕妇为0～0.30ng/mL;正常儿童和青少年为0～0.40 ng/mL;孕妇不同年龄、孕周比较,儿童不同年龄、性别比较,结果显示血清PCT含量均无显着性差别;与厂家提供的参考区间进行阳性率比较,本次获得的参考区间更能代表本地区免疫比浊法PCT检测的正常水平;按照行业标准的推荐方法对参考区间进行验证,本实验所建立的参考区间具有可行性。结论:孕妇和儿童由于其身体的特殊性,其血清PCT含量不随孕周、年龄和性别有所变化,实验室需根据特殊性建立本检测系统相对应的生物学参考区间。(本文来源于《甘肃科技纵横》期刊2019年11期）

张婷,陈春晓,徐邦牢[3]（2019）在《胶乳免疫比浊法检测肌酸激酶同工酶的性能评价》一文中研究指出目的采用胶乳免疫比浊法对肌酸激酶同工酶(CK-MB)进行测定,以验证其性能是否满足厂家声明和临床诊断的要求。方法依据美国临床实验室标准化协会文件和卫生行业标准要求,对CK-MB的功能灵敏度、精密度、分析测量范围、临床可报告范围、生物参考区间和抗干扰能力进行验证评价,并与传统的化学发光法结果进行比较。结果验证后CK-MB功能灵敏度为1.30ng/mL。高、低浓度质控品的批内不精密度分别为1.05%、2.24%,日间不精密度分别为1.41%、2.88%。分析CK-MB检测范围为3.07～185.67ng/mL,临床可报告范围为1.30～1 485.36ng/mL,生物参考区间为0～5ng/mL。当标本血红蛋白≤15g/L,叁酰甘油≤11.4mmol/L,胆红素≤684μmol/L时,对CK-MB检测结果无明显干扰。胶乳免疫比浊法与化学发光法总体符合率为88.0%,线性回归方程为Y=0.882 5 X-0.397 4,r2=0.985,相关性良好。结论在贝克曼库尔特AU5800全自动生化分析仪上采用胶乳免疫比浊法检测CK-MB的性能达到厂家声明,并且可满足临床需求。(本文来源于《检验医学与临床》期刊2019年20期）

涂海霞,韩忠燕,李妍,王安芳[4]（2019）在《胶乳增强免疫比浊法检测脂蛋白相关磷脂酶A2的性能分析》一文中研究指出目的对胶乳增强免疫比浊法测定脂蛋白相关磷脂酶A2(Lp-PLA2)进行实验室性能评估,并对其临床应用进行评价。方法选取排除心脑血管疾病、炎性疾病的、在过去90 d内没有服用降脂药物、年龄18～85岁的健康者354例(男、女各177例),采集其空腹血清和血浆;对配对的血清和EDTA抗凝血浆标本,在室内质控合格的前提下用Roche Cobas8000/c701全自动生化分析仪,采用胶乳增强免疫比浊法测定Lp-PLA2浓度,并对下列参数进行分析:精密度,准确度,线性,参考区间,试剂开封稳定性,试剂批间比较,特异性分析,标本类型差异及标本稳定性。结果结果显示,精密度的平均变异系数≤4.35%。正确度平均变异系数≤2.31%。检测限平均值为3.4 ng/ml,变异系数为3.89%。不同批次试剂之间相对偏差分别为3.50%和4.56%。一定程度的溶血、脂血、黄疸及类风湿因子(RF)对Lp-PLA2的测定结果无明显干扰。配对血清(含凝胶)和血浆(EDTA抗凝)的结果差异为2.4%(≤3.0%)。在冷藏和冷冻条件下,Lp-PLA2浓度在上述血清和血浆标本中均可稳定30 d。冷藏和冷冻的配对血清(含凝胶)和血浆(EDTA抗凝)可以分别在4个冷藏/复温循环和2个冷冻/解冻循环中保持稳定。结论在Roche Cobas8000/c701上使用胶乳增强免疫比浊法测定Lp-PLA2,表现出准确、精准的性能特征,可以用于临床。(本文来源于《中国临床研究》期刊2019年10期）

张婷,徐邦牢[5]（2019）在《基于钩状效应报警设置的乳胶增强免疫比浊法检测血清淀粉样蛋白A的性能验证》一文中研究指出目的采用乳胶增强免疫比浊法在贝克曼库尔特AU5800全自动生化分析仪上对血清淀粉样蛋白A(SAA)进行测定,以验证其性能是否满足厂家声明和临床需求。方法依据行业标准,对项目的功能灵敏度、精密度、正确度、分析测量范围、临床可报告范围和生物参考区间进行验证评价。收集分析测量范围最大值附近标本,通过观察反应曲线找出最大吸光度(OD)值,将此OD值设为超线性报警参数并验证正确度。结果该方法检测功能灵敏度为1.00mg/L。高、低浓度质控品的批内不精密度分别为1.17%、1.27%,日间不精密度分别为3.38%、2.72%。正确度偏倚分别为-3.69%、4.38%。验证后分析测量范围为3.99～286.37mg/L,临床可报告范围为1.00～9 163.84mg/L,生物参考区间为0～10mg/L。将最大反应OD值设置为1.87可以成功识别超过分析测量范围的标本。结论血清SAA测定试剂盒在AU5800生化分析仪上设置的性能满足厂家声明,并可达到预期用途要求。对标本反应区间OD值设置有助于识别钩状效应,为临床提供准确结果。(本文来源于《检验医学与临床》期刊2019年19期）

唐漫乔[6]（2019）在《免疫比浊法与阳离子交换层析法检测糖化血红蛋白结果的对比分析》一文中研究指出目的对比分析免疫比浊法(TIIA)和阳离子交换层析法(IEC)对全血糖化血红蛋白(HbAlc的检测价值。方法选择2018年1月—2019年2月汕头市澄海区莲下中心医院收治的168例2型糖尿病(T2DM)患者作为研究对象,分别采用TIIA法和IEC法检测HbAlc水平。设Y为IEC法所测HbAlc浓度水平,X为TIIA法所测HbAlc浓度水平,绘制回归方程曲线,比较两种检测方法的精密度试验、线性相关分析和回收试验结果。结果 HbA1c精密度检测和回收试验中,IEC法的平均回收率(96.99%)、批内变异系数(CV_(批内),3.43%)和批间变异系数(CV_(批间),4.19%)均明显优于TIIA法(分别为92.86%、9.67%、10.67%,均P<0.05);相关性分析显示,IEC法(Y)和TIIA法(X)的相关性分析回归方程为Y=0.97X+1.23,R~2=0.991。结论从方法学角度分析,IEC法检测全血HbAlc的精密度优于TIIA法,且与TIIA法的相关性较好,同时IEC法可动态观察T2DM疗效和监测病情,具有准确率高、快速简便的特点,适合临床推广使用。(本文来源于《实用检验医师杂志》期刊2019年03期）

周慧,张曼[7]（2019）在《尿蛋白干化学定性检测与免疫比浊法定量检测的比较分析》一文中研究指出目的对尿常规蛋白定性测定与免疫比浊法白蛋白、球蛋白定量结果进行比较分析,为临床尿蛋白检测的方法学选择和结果解释提供依据。方法选择住院患者248例,留取8 h晨尿标本,利用尿常规分析仪进行尿蛋白干化学定性检测(PRO),依据PRO结果分为阴性、弱阳性、1+、2+、3+五组,利用免疫比浊法测定样本中尿微量白蛋白(umAlb)、尿免疫球蛋白G(uIgG)、尿α1微球蛋白(uα1M)。利用统计学方法分析这些指标在各组间的差异。结果组间两两比较经Bonferroni校正后,①除1+与2+外(P=0.13),umAlb随着PRO定性结果的增高而增高,各组间差异具有统计学意义(P<0.05);②除2+与3+外(P=1.00),uIgG随着PRO定性结果的增高而增高,各组间差异具有统计学意义(P<0.05);③除弱阳性与1+,2+与3+外(P=1.00),uα1M在其余各组间差异具有统计学意义(P<0.05)。结论尿蛋白干化学定性检测与免疫比浊法测定umAlb、uIgG、uα1M定量结果变化趋势具有较好的可比性,但二种方法结果无法直接对应,对二者结果的一致性进行结果解释时需综合分析,不可忽视球蛋白定量对尿蛋白定性结果的影响。(本文来源于《标记免疫分析与临床》期刊2019年09期）

李海剑,张婷婷[8]（2019）在《视黄醇结合蛋白胶乳增强免疫比浊检测方法研究》一文中研究指出建立胶乳增强免疫比浊测定血清视黄醇结合蛋白的全自动分析方法。采用胶乳增强免疫比浊测定视黄醇结合蛋白,测定其准确度、线性、精密度等,并与同类产品对比测定临床样本。此方法批内精密度CV值为2.3%;批间相对极差为3.5%。线性范围可达140mg/L。与其他相关试剂比较γ=0.999。本试剂方法简便,结果准确,线性范围宽,稳定,价格低廉,完全可用于检测临床标本。(本文来源于《中国医疗器械信息》期刊2019年15期）

王敏红[9]（2019）在《免疫透射比浊法与干式免疫荧光法检测C反应蛋白的结果差异分析》一文中研究指出C反应蛋白(CRP)是发生急性期炎症出现的反应蛋白,通过肝脏合成,并且作用于全身性的炎性反应、感染及心血管事件的发生,在其中发挥着至关重要的价值[1]。现阶段,随着临床医学研究的逐渐深入,实验室检测CRP的方法主要有2种,第一种是免疫透射比浊法,另外一种是干式免疫荧光法,由于2种检验方法在准确度以及时间度都有一定差异,(本文来源于《中国药物与临床》期刊2019年13期）

宋霖,戴雯,张宁[10]（2019）在《高浓度叁酰甘油对免疫比浊法检测项目的影响》一文中研究指出目的利用脂肪乳模拟不同浓度叁酰甘油(TG)的脂血样本,分析不同浓度TG对常见免疫比浊法生化检测项目的影响。方法通过向基质血清中加入不同量的脂肪乳,模拟5个不同浓度TG的脂血样本(M1组为0μL脂肪乳、20μL生理盐水,M2组为5μL脂肪乳、15μL生理盐水,M3组为10μL脂肪乳、10μL生理盐水,M4组为15μL脂肪乳、5μL生理盐水,M5组为20μL脂肪乳、0μL生理盐水)。使用全自动生化分析仪检测不同组中免疫比浊法检测项目,随后通过高速离心(12 000r/min离心10min),检测离心前后免疫比浊项目测定值的变化。结果随着TG浓度的升高,纤维蛋白原(Fn)检测值逐步升高,M1～M5组Fn检测值比较,差异均有统计学意义(P<0.05);视黄醇结合蛋白(RBP)检测值逐步降低,M1～M5组RBP检测值比较,差异均有统计学意义(P<0.05)。当TG浓度超过9mmol/L前清蛋白(PA)检测值随TG浓度升高逐步降低,M3～M5组PA检测值比较,差异均有统计学意义(P<0.05)。M2～M5组补体C1q(C1q)水平与M1组比较,差异均有统计学意义(P<0.05),且M5组C1q水平与M2～M4组比较,差异均有统计学意义(P<0.05)。各组胱抑素C(CYC)、β2-微球蛋白(β2-MG)、脂蛋白a[Lp(a)]、载脂蛋白A1(ApoA1)、载脂蛋白B(ApoB)、宽范围超敏C反应蛋白(wr-CRP)比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。M1组超速离心后所有检测指标与离心前比较,差异均无统计学意义(P>0.05);M2组超速离心后TG水平与离心前比较,M3组超速离心后TG、Fn、RBP水平与离心前比较,M4、M5组超速离心后TG、Fn、RBP、PA与离心前比较,差异均有统计学意义(P<0.05)。结论不同浓度的TG会对不同的免疫比浊项目检测造成干扰,超高速离心可减轻这种干扰,但不能完全消除。检验人员与临床医生均应知晓脂血对生化检测结果的影响,为更好地解读检验报告,更准确地诊断病情、判断预后奠定理论基础。(本文来源于《国际检验医学杂志》期刊2019年10期）

### 免疫比浊论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

目的:研究使用免疫透射比浊法检测兰州市健康孕妇和健康儿童静脉血清降钙素原的参考区间范围,促进临床检验指标的临床应用。方法:通过纳入和排除条件筛选出不同年龄、孕周的健康孕妇424名;不同年龄、性别的健康儿童513名作为参考人群,采用贝克曼库尔特AU5800型全自动生化分析仪及宁波美康免疫透射比浊试剂进行降钙素原(Procalcitonin,PCT)检测。运用SPSS22.0软件对结果进行统计学处理。结果:建立本次检测PCT的参考区间,正常孕妇为0～0.30ng/mL;正常儿童和青少年为0～0.40 ng/mL;孕妇不同年龄、孕周比较,儿童不同年龄、性别比较,结果显示血清PCT含量均无显着性差别;与厂家提供的参考区间进行阳性率比较,本次获得的参考区间更能代表本地区免疫比浊法PCT检测的正常水平;按照行业标准的推荐方法对参考区间进行验证,本实验所建立的参考区间具有可行性。结论:孕妇和儿童由于其身体的特殊性,其血清PCT含量不随孕周、年龄和性别有所变化,实验室需根据特殊性建立本检测系统相对应的生物学参考区间。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 免疫比浊论文参考文献

[1].蒋洪昆,郭伟,吕桂桦.颗粒增强型免疫透射比浊法检测肌红蛋白的性能评价[J].国际检验医学杂志.2019

[2].冯妍,马得炳,支丽霞,郭明亮.免疫透射比浊法检测孕妇和儿童血清降钙素原临床参考区间的调查[J].甘肃科技纵横.2019

[3].张婷,陈春晓,徐邦牢.胶乳免疫比浊法检测肌酸激酶同工酶的性能评价[J].检验医学与临床.2019

[4].涂海霞,韩忠燕,李妍,王安芳.胶乳增强免疫比浊法检测脂蛋白相关磷脂酶A2的性能分析[J].中国临床研究.2019

[5].张婷,徐邦牢.基于钩状效应报警设置的乳胶增强免疫比浊法检测血清淀粉样蛋白A的性能验证[J].检验医学与临床.2019

[6].唐漫乔.免疫比浊法与阳离子交换层析法检测糖化血红蛋白结果的对比分析[J].实用检验医师杂志.2019

[7].周慧,张曼.尿蛋白干化学定性检测与免疫比浊法定量检测的比较分析[J].标记免疫分析与临床.2019

[8].李海剑,张婷婷.视黄醇结合蛋白胶乳增强免疫比浊检测方法研究[J].中国医疗器械信息.2019

[9].王敏红.免疫透射比浊法与干式免疫荧光法检测C反应蛋白的结果差异分析[J].中国药物与临床.2019

[10].宋霖,戴雯,张宁.高浓度叁酰甘油对免疫比浊法检测项目的影响[J].国际检验医学杂志.2019

本文来源: https://www.lw00.cn/article/34c4df72fe4e95ae5ed454e2.html