# 医科达Precise型直线加速器真空故障维修研究

开平市中心医院放疗中心

前言

在医院的临床手术中，医科达Precise型直线加速器是其中的重要设备，它的作用是避免加速管内放电击穿，防止电子枪阴极中毒，即钨丝材料的热子或灯丝氧化，减少电子与残余气体杂质的碰撞损失，因此，对医科达Precise型直线加速器真空系统的故障进行排除是其中的重要工作，在故障的排除中，要加强对原因的分析，并对故障进行科学的检修，进而保障加速器的正常使用。

1.医科达加速器的概述

1.1特点

在进行医科达加速器的真空系统的维修中，要先对医科达加速器进行熟悉和了解，通过对其结构和特征的熟悉，能够更加针对的预测其故障发生，其主要有以下几个特点：

首先，其加速器在使用的过程中可以避免加速管内放电击穿，进而提高加速器的使用效率，故此，该加速器具有较大的优势。

其次，在医院的使用中，医科达加速器可以避免出现钨丝材料灯丝或者热子氧化的问题，同时防止电子枪的阴极出现中毒的问题。

最后，医科达加速器能够有效降低电子和残余气体发生碰撞的概率，避免造成势能损失。

由此可见该直线加速器在医院的使用中能够提高其使用效率，并为医院的手术等提供高效率的使用，保障手术的正常进行。

1.2结构

在对医科达Precise型直线加速器进行分析中，要先对其结构进行熟悉，医科达Precise直线加速器是行波加速，用的是可拆卸密封的行渡加速管，其结构示意图如下：

从上图中可以看出，医科达Precise直线加速器的结构较为复杂，在进行故障的维修过程中，呀针对其结构进行故障分析，进而得出故障所在。故此，要加强对医科达直线加速器的结构分析，进而提高维修效率。

2.真空系统

在医科达Precise型直线加速器真空系统中，要对真空系统进行分析，其加速器的真空系统构成较为复杂，在进行故障的分析中，可以借助科学技术和信息技术对医科达直线加速器的真空系统进行检测，进而对其故障因素进行分析，进而保障真空系统的安稳运行，同时，加速器对真空的检测主要是通过对离子泵的工作电流的检测换算过来的，真空监测主要是加速器可以对真空度、真空联锁以及真空电路进行监测，在监测的过程中可以对加速器的情况进行观察。

3.医科达Precise型直线加速器真空故障维修

3.1故障表现

在对医科达Precise型直线加速器真空维修前要先对故障表现进行了解，进而能够快速的找到其故障所在。医科达加速器在使用的过程中，如果长时间的没有进行检修，其真空系统就会出现故障，进而影响加速器的使用，因此，在使用加速器要定期对其进行检修，医科达Precise直线加速器使用时起，如果在6MV电子线治疗模式时剂量不稳，同时低剂量联锁，治疗暂停，经常报Magnetrontimer，其它电子线及X线治疗模式均正常，这时就是出现故障，需要对其加速器进行检修，这时，需要对加速器进行检修，故此，在医科达Precise型直线加速器使用过程中，要加强对其加速器故障的检测，如果一旦出现故障要及时进行处理，避免由于故障而影响其使用。

3.2故障分析和排除

在对医科达Precise型直线加速器的故障分析中，首先要先对其真空系统出现故障的因素进行分析，一般医科达直线加速器的真空故障有两个原因，其一是可能加速器的真空系统有泄漏点，该泄漏点导致真空系统出现故障，进而影响其正常使用，其二，可能加速器的

离子泵泵体故障损伤无法工作，这些是加速器真空系统可能出现故障的因素，通过对因素的分析进而对故障进行分析，在医科达工程师到达后，初步诊断为离子泵性能减退，通过测试，关闭枪端钛泵，靶端真空值上升，但是真空值还是未达到工作条件。再次判断为真空系统有泄漏点，在对故障分析完成之后，要对其可能出现的故障进行排除，找出真正出现故障的因素，在进行故障排除的过程中，针对一些可能出现的特殊故障要采取针对性的措施，进而进而提高故障排除的效率。

3.3故障处理

故障处理是加速器真空系统运行中的重要环节，在对医科达Precise型直线加速器真空系统的故障分析和排除之后，要对其故障进行处理，根据不同的故障因素对其故障进行处理，首先，如果真空系统出现PSU故障时，要对PSU进行检修，在进行检修的过程中要对其中出现的故障原因进行检查，在以后的运行中可以避免类似问题的出现，其次，如果真空系统出现波纹管连接处密封圈老化和漏气现象，要更换密封圈，通过更换密封圈的处理方式，可以避免出现漏气现象，进而保障真空系统的正常运行，同时如果真空系统出现中间停电，泵电流较大，发热，不正常工作的故障时，要对离子泵进行降温，这样就可以保障真空系统的正常运行，故此，在对医科达Precise型直线加速器真空系统的故障处理中，要先对故障出现的因素进行分析，在分析完成之后，针对不同原因出现的故障进行针对性的处理，这样可以提高真空系统故障处理的效率，保加速器的正常运行。

3.4案例分析

在进行医科达Precise型直线加速器真空系统的故障处理中，借助案例对其进行分析，以某一加速器为例进行分析，在对其进行故障分析中发现，其加速器的真空系统由于某种因素出现故障，但是该加速器的使用时间短，其直线加速器的中的配件出现问题很少，从中可以得出，要对其加速器的真空系统进行深层次的检测，通过不同的检测手段对其故障进行排查，发现是磁控管出现问题，这时要对磁控管进行更换，在更换的过程中要格外注意和小心，因此，在进行故障排除中，要加强对操作步骤的监督，其每步流程都是重点监督对象，故障排除之后，开机进行维修，把气泵阀门旋转水平之后，将气泵开关打开，把管道内的空气抽出，此时管道呈真空状态，将气泵与阀门关闭之后，对气压表数值进行观察，避免出现管道漏气的问题，这样就可以判断其真空系统是否正常运行。因此，通过案例分析可以对医科达Precise型直线加速器真空系统的故障处理更加清晰。

4.结语

总而言之，在对医科达Precise型直线加速器的故障检修中，要先对其设备进行了解，因为直线加速器内部具有众多精密的零件，真空系统是直线加速器内的核心部件，其运行质量直接影响加速器的运行性能，所以在运行过程中需要对真空系统进行重点管理和维护，在进行保养的过程中，要定期的对加速器的运行情况进行记录，在并对其出现的故障因素进行分析，进而保障加速器的正常运行，以保证相关临床工作的正常进行。

参考文献

[1]魏党,杨海明.医科达Precise直线加速器故障维修三例[J].医疗装备,2008,21(11):41-41.

[2]侯吉祥,李全福.基层医院医科达Precise直线加速器故障分析及维修研究[J].科技风,2016(1):54-54.

[3]陈座文.医科达Precise直线加速器真空系统故障的维修[J].医疗装备,2017,30(11):60-60.

[4]祁增凌,钟珊珊,杨有业,等.医科达Precise直线加速器真空系统原理与故障处理[J].医疗卫生装备,2012,33(6):129-130.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/46e60920f712fb1b6cc8dd5a.html