# 受检者剂量论文-朱国祯,李植纯,葛良全,陈东辉,许志勇

导读:本文包含了受检者剂量论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:数字X射线摄影设备,剂量,典型值,调查

### 受检者剂量论文文献综述

朱国祯,李植纯,葛良全,陈东辉,许志勇[1]（2019）在《湖南省数字X射线摄影设备(DR)主要检查类型所致受检者剂量水平调查》一文中研究指出为了解湖南省X射线摄影设备(DR)6种主要检查部位不同的投照方位所致受检者的剂量水平,采用典型抽样法,在省内选取967例受检者作为调查样本,对常用的几种投照类型所致受检者的剂量进行调查。结果表明,湖南省内X射线摄影设备(DR),在腰椎前后位投照(AP)、腰椎侧位投照(LAT)、骨盆前后位投照(AP)、髋关节前后位投照(AP)、胸部后前位投照(PA)、胸部侧位投照(LAT)、胸椎前后位投照(AP)、胸椎侧位投照(LAT)、头颅后前位投照(PA)、头颅侧位投照(LAT)等部位投照时,所致受检者剂量的典型值分别为3.9、5.7、2.5、3.8、0.3、0.7、1.3、3.0、 0.7和0.7 mGy。无自动曝光控制(AEC)时,DR在胸部PA、胸部LAT摄影时所致受检者的剂量的平均值分别为0.77 mGy和1.44 mGy,有AEC时,DR在胸部PA、胸部LAT摄影时所致受检者的剂量的平均值分别为0.27 mGy和0.56 mGy。湖南省X射线摄影设备(DR)6种主要检查部位不同的投照方位所致受检者的剂量低于GB 18871—2002《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》给出的典型成年受检者X射线摄影的剂量指导水平。在一定程度上, AEC能优化受检者在X射线摄影检查中受到的辐射剂量。(本文来源于《辐射防护》期刊2019年05期）

张朝坤,耿建华,吴宁[2]（2019）在《不同机型PET/CT受检者有效剂量分析》一文中研究指出目的:研究不同机型PET/CT不同项目检查所致受检者剂量规律,对比分析不同机型及进行不同检查方法(全身不含头扫描,局部扫描,有无胸诊及延时扫描等)的受检者受照剂量。并根据资料衡量行PET/CT检查受检者中PET部分与CT部分所致剂量的大小。方法:回顾性分析对比两台PET/CT上156例受检者的扫描数据,其中设备A为GE Discovery st-16机型(78例),设备B为GE Discovery Elite机型(78例)。通过PACS查询剂量报告中CT剂量(CTDI,DLP,范围等)和扫描记录单中不同的扫描床位以及FDG注射记录单中病人身高体重及药物注射量和药物活度等进行分析和对比。结果:PET剂量基础情况:设备A中病人体重范围42-115KG,身高范围148-180cm;注射剂量范围0.5-1.5ml:注射活度范围5.98-14.76mci。设备B中病人体重范围48-92KG,身高范围145-177cm。注射剂量范围0.5-1.2ml:注射活度范围6.05-11.87mci。CT剂量情况:设备A中胸诊序列EDct值为2.48-9.38msv,平均值5.384msv,体部CT序列EDct值3.23-10.26msv,平均7.68msv,头部CT序列EDct值0.38-0.67msv,平均值0.64msv;设备B中胸诊序列EDct值为0.67-10.83msv,平均值4.54msv,体部CT序列EDct值6.51-10.06msv,平均值7.19msv,头部CT序列EDct值0.43-0.71msv,平均值0.67msv。结论:设备A的ct剂量高于设备B,与机型参数性能有关。病人受照剂量多数来自ct部分。头部所致有效剂量非常小,体部ct剂量大于大于胸诊大于头部,与扫描长度以及参数和管电流模式有关。(本文来源于《中国医学装备大会暨2019医学装备展览会论文汇编》期刊2019-07-18）

林挺筠,耿建华,吴宁[3]（2019）在《~(18)F-FDG PET/CT受检者周围剂量率水平的研究》一文中研究指出目的:在PET/CT检查中由于受检者注射~(18)F-脱氧葡萄糖(~(18)F-FDG),会对医务人员、陪护人员以及周围公众产生辐射,通过对其周围剂量率进行研究进而对受检者周围人员的辐射安全提供数据参考。方法:采用剂量率仪在不同时间及不同距离对注射了~(18)F-FDG受检者的周围剂量率进行测量。使用EXCEL软件进行数据处理和分析,评估周围人员辐射量水平。结果:PET/CT检查的受检者在注射放射性药物后0.5 h、2 h、4h及6h时,距离受检者0.5 m到4 m处的剂量率分别为:1～35μSv/h、0.5～20μSv/h、0.4～12μSv/h、及0.4～4.5μSv/h,注射后24 h时,距受检者各距离处的剂量率均为本底。结论:PET/CT受检者的周围剂量率会随时间和距离快速降低;当注射~(18)F-FDG 24 h以后,受检者周围的剂量率降为本底。(本文来源于《中国医学装备大会暨2019医学装备展览会论文汇编》期刊2019-07-18）

周宁,邓磊,檀丽,王哲,刘利英[4]（2019）在《江西省X射线摄影受检者入射体表剂量调查》一文中研究指出目的调查2017年度江西省X射线摄影所致受检者的入射体表剂量水平,阐述江西省X射线诊断的医疗照射现状。方法随机选取南昌市、上饶市、赣州市、萍乡市、宜春市和九江市共6个地级市不同级别的20家医院,利用热释光剂量计测定1 273人次受检者不同照射部位的ESD值。结果 2017年江西省CR和DR摄影所致受检者的ESD范围分别为0.08～17.81 mGy和0.04～30.91 mGy,胸部正位和侧位、腰椎正位和侧位、颈椎正位和侧位、骨盆及髋关节的X射线摄影检查所致受检者的ESD值的范围分别为0.07～2.40 mGy、0.13～7.27 mGy、0.33～23.29 mGy、0.62～30.91 mGy、0.09～1.69 mGy、0.10～1.79 mGy、0.29～23.46 mGy。结论江西省胸部侧位X射线摄影所致受检者的入射体表剂量75%百分位值超过医疗照射指导水平,部分照射部位ESD值较全国"九五"期间调查值有显着下降,DR摄影所致受检者剂量比CR高,应采取措施降低DR摄影所致受检者的辐射剂量。(本文来源于《中国辐射卫生》期刊2019年03期）

冯泽臣,张志彬,王宏芳,白斌,赵思京[5]（2019）在《牙科X射线诊断的受检者剂量调查研究》一文中研究指出目的调查牙科X射线诊断所致受检者剂量范围,为牙科X射线检查辐射剂量最优化提供参考,降低牙科X射线检查的辐射风险。方法使用多功能X射线测量仪Raysafe X2和PTW Diamentor CX型空气比释动能面积乘积仪在北京市6家医疗机构,对口内牙科X射线机的入射空气比释动能和空气比释动能面积乘积进行了调查,对口外牙科X射线机的空气比释动能面积乘积进行了调查。结果共调查了5台口内牙科X射线机和6台口外牙科X射线机,口内牙科X射线机的入射空气比释动能范围为0.57 mGy～2.95 mGy,KAP范围为13.2 mGy·cm~2～70.8 mGy·cm~2。口外牙科X射线机全景的空气比释动能面积乘积范围为54.2 mGycm~2～139.4 mGy·cm~2,头颅正侧位的空气比释动能面积乘积范围为24.8 mGycm~2～83.6 mGy·cm~2,CBCT的空气比释动能面积乘积范围为714.7 mGy·cm~2～3 791.5 mGy·cm~2。结论牙科X射线应根据诊断目的合理选择辐射风险低的检查类型,对不同类型检查根据所要达到的图像质量选择合适的照射条件,通过患者剂量调查建立诊断参考水平是防护最优化的重要手段。(本文来源于《中国辐射卫生》期刊2019年03期）

高泽宇,王立华,李腾飞,朱建国,杨淑慧[6]（2019）在《颌面全景检查中受检者晶状体受照剂量研究》一文中研究指出目的对颌面全景检查中受检者晶状体受照剂量进行测量和分析;方法利用仿真人体头模及热释光剂量计,对颌面全景检查中受检者晶状体所受剂量进行模拟测试;结果颌面全景检查受检者晶状体单次受照剂量平均值为46.37μSv,使用防护用品可将单次受照剂量平均值降低至3.48μSv;结论颌面全景检查中应对晶状体进行合理的防护,有效的防护可使晶状体受照剂量降低92.5%。(本文来源于《中国辐射卫生》期刊2019年03期）

杨红云,李海亮,杨淑慧,张琳,闵楠[7]（2019）在《五种头颅CT扫描方式受检者眼晶体受照剂量的测量及比较》一文中研究指出目的采用仿真人体模型及热释光剂量计(TLD)测量五种头颅CT扫描方式下受检者眼晶体的受照剂量并进行比较。方法将TLD放置于仿真人体头部模型眼晶体预留孔,在8台CT上分别采用五种头颅CT扫描方式对头模进行扫描,每次扫描结束后,取下TLD并编号记录,以备测量。结果五种头颅CT扫描方式下,眼晶体受照剂量分别为颅脑(17.78±10.03)mGy,眼眶(17.45±7.92)mGy,鼻骨(14.65±3.80)mGy,鼻窦(9.93±6.25)mGy,颞骨(7.94±5.18)mGy。结论头颅CT扫描时受检者眼晶体的受照剂量总体水平为(13.55±7.89)mGy,不同CT及不同颅脑扫描方式下,眼晶体的受照剂量存在明显差别。(本文来源于《中国辐射卫生》期刊2019年02期）

赖宇林,温晓琴,张安明,郭建雄[8]（2019）在《两种防护下口腔CBCT受检者辐射剂量对比研究》一文中研究指出目的研究口腔CBCT受检者在两种不同的辐射防护方法下,其紧邻的敏感器官所受到的辐射剂量的差别。方法选择我院在2018年3月～2018年7月收治的200例口腔CBCT受检患者,按随机量表分为传统组和改良组,每组各100例患者,采用同一款CBCT中视野标准分辨率扫描。传统组按辐射防护一般要求穿戴防护围脖和防护眼镜;改良组在紧邻患者的射线源方向安装特制的防护布帘。对比两组患者的右眼眶部的辐射剂量。结果 CBCT传法组和改良组图像合格率为100%,改良组患者的的ED为(22.01±0.17)μSv,传统组患者的ED为(31.01±0.26)μSv,数据差异有统计学意义(P<0.05)。结论 CBCT改良辐射防护方法对患者的入射体表辐射剂量优于传统方法,且改良防护不需穿戴,易于被技术员和患者接受,值得临床推广应用。(本文来源于《全科口腔医学电子杂志》期刊2019年01期）

谭展,邹剑明,黄伟旭,龙旋,马睿[9]（2018）在《广东省MDCT机所致受检者剂量水平初探》一文中研究指出目的了解广东省MDCT机所致受检者辐射剂量水平。方法采用分层随机抽样方法,选取广东省24台MDCT机进行医疗照射剂量水平调查,分析广东省MDCT检查所致受检者的辐射剂量水平。结果成人头部、成人胸部、成人腹部、成人脊柱、成人四肢、成人冠脉的加权CT剂量指数的均值分别为44. 5、15. 4、20. 0、23. 4、16. 9、38. 2 m Gy,而相应的剂量长度乘积的均值分别为776、482、693、691、539、1056 m Gy·cm;儿童头部、儿童胸部、儿童腹部的加权CT剂量指数的均值分别为20. 9、9. 6、15. 1 m Gy,而相应的剂量长度乘积的均值分别为257、167、472 m Gy·cm。结论调查数据可以促进对受检者的剂量控制,以更好推动辐射防护最优化。(本文来源于《中国辐射卫生》期刊2018年05期）

王心韬,郑森兴,林嫣,刘祥铨,施文华[10]（2018）在《福州市透视受检者入射体表剂量率现况与控制措施研究》一文中研究指出目的了解福州市医用常规X射线机透视受检者入射体表空气比释动能率典型值水平,并研究控制措施,保障受检者健康权益。方法参照《医用常规X射线诊断设备影像质量控制检测规范》(WS 76-2011)对透视受检者入射体表空气比释动能率典型值水平进行调查与评价,并对控制措施结果开展追踪调查。结果共调查87台X射线影像增强器透视设备,透视受检者入射体表空气比释动能率典型值> 25 m Gy/min为22台,对其中(市级及以下卫计委管理) 17台开展干预。5台经过设备维修,5台采用"高电压、低电流、厚滤过"操作方法,透视受检者入射体表空气比释动能率典型值降为≤25 m Gy/min。停机4台。待置换新机3台。结论加强监督管理,开展放射工作人员培训,提高放射卫生防护意识;强化质量控制检测,及时维修或更换透视机;采用"高电压、低电流、厚滤过"等合理操作方法,是控制透视受检者入射体表空气比释动能率典型值的主要措施。(本文来源于《中国辐射卫生》期刊2018年05期）

### 受检者剂量论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

目的:研究不同机型PET/CT不同项目检查所致受检者剂量规律,对比分析不同机型及进行不同检查方法(全身不含头扫描,局部扫描,有无胸诊及延时扫描等)的受检者受照剂量。并根据资料衡量行PET/CT检查受检者中PET部分与CT部分所致剂量的大小。方法:回顾性分析对比两台PET/CT上156例受检者的扫描数据,其中设备A为GE Discovery st-16机型(78例),设备B为GE Discovery Elite机型(78例)。通过PACS查询剂量报告中CT剂量(CTDI,DLP,范围等)和扫描记录单中不同的扫描床位以及FDG注射记录单中病人身高体重及药物注射量和药物活度等进行分析和对比。结果:PET剂量基础情况:设备A中病人体重范围42-115KG,身高范围148-180cm;注射剂量范围0.5-1.5ml:注射活度范围5.98-14.76mci。设备B中病人体重范围48-92KG,身高范围145-177cm。注射剂量范围0.5-1.2ml:注射活度范围6.05-11.87mci。CT剂量情况:设备A中胸诊序列EDct值为2.48-9.38msv,平均值5.384msv,体部CT序列EDct值3.23-10.26msv,平均7.68msv,头部CT序列EDct值0.38-0.67msv,平均值0.64msv;设备B中胸诊序列EDct值为0.67-10.83msv,平均值4.54msv,体部CT序列EDct值6.51-10.06msv,平均值7.19msv,头部CT序列EDct值0.43-0.71msv,平均值0.67msv。结论:设备A的ct剂量高于设备B,与机型参数性能有关。病人受照剂量多数来自ct部分。头部所致有效剂量非常小,体部ct剂量大于大于胸诊大于头部,与扫描长度以及参数和管电流模式有关。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 受检者剂量论文参考文献

[1].朱国祯,李植纯,葛良全,陈东辉,许志勇.湖南省数字X射线摄影设备(DR)主要检查类型所致受检者剂量水平调查[J].辐射防护.2019

[2].张朝坤,耿建华,吴宁.不同机型PET/CT受检者有效剂量分析[C].中国医学装备大会暨2019医学装备展览会论文汇编.2019

[3].林挺筠,耿建华,吴宁.~(18)F-FDGPET/CT受检者周围剂量率水平的研究[C].中国医学装备大会暨2019医学装备展览会论文汇编.2019

[4].周宁,邓磊,檀丽,王哲,刘利英.江西省X射线摄影受检者入射体表剂量调查[J].中国辐射卫生.2019

[5].冯泽臣,张志彬,王宏芳,白斌,赵思京.牙科X射线诊断的受检者剂量调查研究[J].中国辐射卫生.2019

[6].高泽宇,王立华,李腾飞,朱建国,杨淑慧.颌面全景检查中受检者晶状体受照剂量研究[J].中国辐射卫生.2019

[7].杨红云,李海亮,杨淑慧,张琳,闵楠.五种头颅CT扫描方式受检者眼晶体受照剂量的测量及比较[J].中国辐射卫生.2019

[8].赖宇林,温晓琴,张安明,郭建雄.两种防护下口腔CBCT受检者辐射剂量对比研究[J].全科口腔医学电子杂志.2019

[9].谭展,邹剑明,黄伟旭,龙旋,马睿.广东省MDCT机所致受检者剂量水平初探[J].中国辐射卫生.2018

[10].王心韬,郑森兴,林嫣,刘祥铨,施文华.福州市透视受检者入射体表剂量率现况与控制措施研究[J].中国辐射卫生.2018

本文来源: https://www.lw00.cn/article/99c55c1166d31c4c3f9f7a8b.html