# 互感器的现场检定及应注意的技术问题

（国网兴安供电公司内蒙古兴安盟137400）

摘要：电流互感器是一种把电力线路上大小不一的电流变成～定范围内的电流的仪器，以方便测量。在日常的检定设备的选择中，更多的是注重了主标准器的重要性，对电流互感器的退磁、二次负荷的误差以及升流器的选择关注不是太多。但在实际检定工作中，上述三个方面对检定过程中的误差存在着显著影响，有必要引起大家的特别注意。

关键词：电流互感器；现场检定；技术问题；注意事项

1电流互感器特点

电流互感器一般有电磁式与电容式两种形式，它的一次绕组直接串连在电力线路中，匝数很少，一次绕组中的电流完全取决于被测线路的电流；二次绕组的匝数较多，串接在测量仪表或继电保护回路里。电流互感器在工作时，它的二次回路始终是闭合的，但因测量仪表和继电保护装置的串连线圈阻抗很小，电流互感器的工作情况接近短路，并且它的一次电流与二次回路的阻抗无关。电流互感器的二次侧额定电流一般为5A或1A。运行中的电流互感器二次回路不允许开路，因为二次侧开路会产生很高的电压，直接影响设备和运行人员的安全。为了保证工作人员在接触测量仪表测量仪表和继电器时的安全，电流互感器二次侧必须可靠接地，通常开断电流互感器的二次回路前，应先将其二次端子用铜线短接。

2互感器现场检定的机器设备要求

2.1电流互感器的现场检定所需机器设备的技术要求

（1）标准的电流互感器一台，0.05级及以上，其额定电流比要与被试现场电流互感器相一致，互感器检定中用作标准器，精度通常比被测高两个等级以上，设计多个变比抽头，以适应不同互感器的检定。

（2）互感器校验仪一台，测量标准互感器和被试互感器之间的误差，显示其工作电流。

（3）升流器一台，满足升流容量要求与调压器配合，匹配产生不同需要的测试电流。

（4）调压器一台，通常与保护和开关等安装在一个操作台内，分为粗调和细调两个调压器，满足调节细度要求。在额定电流2500A以下测量时，要用10kVA通用的调压器组合制作，更大的电流要进行特殊制作，通常需要30—60kVA。

（5）大电流导线及二次测试线；电流互感器负荷箱一台；特制电抗箱及特制电容箱各一台；双臂电桥一台。

2.2电压互感器的现场检定所需设备的技术要求

（1）标准电压互感器一台，0.05级及以上，其额定电压比应与被试现场电压互感器相同；互感器校验仪一台。

（2）升压器，三相校验时，需要三台单相升压器或一台三相升压器。单相校验时，需一台单相升压器或电压互感器代替。

（3）调压器，三相校验时，需三台单相调压器。单相校验时，需一台单相调压器。

（4）连接用一、二次导线及测试线；电压互感器负荷箱一台。

（5）频率表一台，0.1级，校验电容式电压互感器时测频率使用。

（6）相位伏安表一台，采用推算法时，测量电压互感器二次电流、二次电压及电仄与电流间相角。

用于现场检定6、10、35、66kV的电压互感器主要使用试验变压器升压，精密电压感器作标准器。110、220、330、500kV的电压互感器一般使用串联谐振升压电源电容式电压比例标准器，在标准电压互感器制造技术成熟条件下，110—500kV的标准电压感器也已应用在现场检定。这些互感器采用SF0气体绝缘，我国已制造的750kV标准电压互感器，1000kV标准电压互感器基本完成。所以，现场检定电压互感器除采用电容式标准外还采用标准电压互感器。

以上是传统方法检定时需要配置的设备要求。其目的是为突出现场专用检定设备开发价值的作用，传统测试方法毕竟显得落后。迄今为止，互感器现场专用测试设备还处在发展完善过程中，其测试结果在相当程度上还不是很科学。

3电力互感器检定中应注意的技术问题及防治措施

3.1现场试验要遵守电业安全规程，采取安全措施。被试互感器的一、二次端子要从回路中独立出来，与其他回路断开，并要有明显的断开点。避免互感器电压反升到其他回路中。在测试前，要先验电，装设接地线后，然后进行试验工作。其预防措施如下：一是检查一次接线与运行设备或其他无关设备的隔离情况。二是检查二次各绕组的保险有无全部打开。三是检查一个半接线方式的电流互感器，其二次回路，是否与被试无关的其他并联回路中解开。应从被试回路一侧进行。避免直接短接二次回路，造成其他设备的误动。

3.2升压器、电压互感器及高压引线要安装得牢靠，布置在不容易触及处，并与邻近物体保持一个安全距离，再挂标示牌和装设遮栏。若使用高压电缆作高压引线，要定期作绝缘试验。

3.3在互感器试验时，电流互感器二次不得开路，电压互感器二次不得短路。

其预防措施如下：一是禁锢各端子接线，避免导线脱落；二是试验时，试验区内人员不得走动，避免踢落导线；三是操作工具要具有良好的绝缘，防止相互误碰测试仪器应完好，并满足现场电压量限。对于电压回路阻抗要进行测试，测试结果是高于20M0的高阻值。

3.4互感器现场误差测试前，要装设地线，避免人身与设备事故的出现。

其预防措施如下：一是地线装设要采用压接，接触要牢固可靠；二是地线要装设在试验人员的视线范围之内，并满足设备说明书的装设要求。三是在互感器周围有带电设备时，为避免感应高压电击，接一次线时，要先接地线进行放电，再进行一次线的连接；四是全部所有电压，电流互感器二次绕组要仅有一点永久性的可靠的保护接地。五是测量互感器在实际二次负荷下的误差时，因为互感器二次回路已接地，校验仪一端不得再进行接地。

3.5测量绝缘时，要把被测设备从各方面断开，验明无电压，在确实证明设备无人工作后，才能进行。在测量中行人不得接近被测的设备。

3.6如果出现校验仪极性指示器动作，要马上把调压器降至零，再断开电源进行检查。检查的主要项目为：标准互感器与被试互感器极性错接；标准与被试互感器变比不同；标准或被试回路断开。

结语

电流互感器通常用于在危险的高电压下监测危险的高电流或电流，因此在这些情况下必须非常小心地设计和使用电流互感器。电流互感器的检定的准确性对于电气设备的测量有着极为重要的作用，需要结合实际的测量经验进行优化与分析，才能有着更好的发展与创新。

参考文献：

[1]马南林，电流互感器10％误差曲线试验、绘制及校核．水电站机电技术第28卷第6期．2015年l2月

[2]刘玉福，电流互感器的误差校验中国科技信息．2017年第二期

[3]白忠敏，电力互感器和电能计量装置设计选型与应用.中国电力出版社。2014年1月

本文来源: https://www.lw00.cn/article/9d708e210c26c746c3bad1d6.html