# β射线法大气颗粒物监测仪原理及常见故障分析

黄冈市气象局湖北黄冈438000

摘要：基于β射线原理的大气颗粒物浓度监测仪是目前国内外普遍采用的大气颗粒物监测仪器。β射线法大气颗粒物监测仪是可测量大气中可吸入肺颗粒物（PM10和PM2.5）浓度的专用仪器，用户可以交互设置仪器参数进行连续在线测量。本文根据国内外现行标准，对β射线法大气颗粒物监测仪原理及常见故障进行合理分析。

中国论文网

关键词：大气气溶胶大气颗粒物PM2.5β射线

1概述

大气气溶胶是指悬浮在大气中固态和液态微粒共同组成的多相体系。实际工作中，也将大气中粒径小于100μm的悬浮固态或液态微粒称为气溶胶。其中，空气动力学粒径小于等于10μm的气溶胶（PM10）可通过呼吸进入人体上、下呼吸道，称可吸入颗粒物，其中空气动力学直径大于2.5μm的部分可以通过呼吸系统的自身清除运动排出人体；空气动力学粒径小于等于2.5μm的气溶胶（PM2.5）可以完全被吸入并沉积到肺部，称可入肺颗粒物。因此，附着在PM2.5颗粒上的各类有毒环境物质才是对人体健康危害巨大的元凶。因此，黄冈国家气象观测站安装的大气成分观测站只对大气中PM2.5浓度（单位体积大气中所含PM2.5的质量）进行监测。

2测量原理

β射线法大气颗粒物监测仪将C14作为辐射源，同时以恒定流量抽气，大气中的悬浮颗粒被吸附在β源和探测器之间的滤纸表面，抽气前后探测器计数值的改变反映了滤纸上吸附灰尘的质量，由此可以得到单位体积空气中悬浮颗粒的浓度。

通过吸收物质（如纸带上的尘），β射线粒子的衰减量接近指数（近似），当吸收物质厚度远小于β粒子的射程时，吸收近似满足关系：

公式中：

I0--空白滤纸的β粒子计数值；

I--β射线穿过沉积颗粒物的滤纸的β粒子计数值；

μm-质量吸收系数，单位cm2/mg；

X--吸收物质的质量密度（mg/cm2）

3构件组成

β射线法大气颗粒物监测仪主要由监测仪主机、切割器、采样系统，动态加热系统4个部件组成。设备组成如图1所示。

图1大气颗粒物监测仪总体结构图

2.1监测仪主机

监测仪主机是核心部分，内部集成有流量控制模块、机械传动组件、信号检测与数据处理、数据传输和控制系统等等。人机交换界面实现对整套系统的运行控制。

2.2走纸结构

仪器的纸带走纸结构包括纸带移动的电机、抽气压头，探测器计数器和放射源等。

2.3切割器

切割器是根据空气动力学原理设计的，用于分离不同直径的颗粒物，切割效率流量为16.67L/min±2%。50%切割粒径为2.5μm±0.5μm空气动力学直径。切割原理为旋风式切割原理。

2.4动态加热系统

动态加热系统根据外界温湿度的变化实时调节加热方式，使样品的温湿度控制在合适的范围内，减少持续加热时间，降低不稳定成分的挥发，以保证颗粒物测量的准确性。

3黄冈国家气象站PM2.5大气颗粒物监测仪投入运行后遇到的故障及处理

3.1、无法正常开机。原因：以万用表交流电压档测量电源开关入口有数值，出口无数值，电源开关工作不正常。解决方案：由于在保修期内，电话联系厂家，厂家来人跟换电源开关，仪器正常开机运行。

3.2、显示“流量故障”。原因：抽气管路未连接好，抽气管接口松动。解决方案：将抽气管旋紧，下一个观测时点流量正常。

3.3、显示“纸带异常”。原因：左纸带压纸盘未拧紧。解决方案：调试左纸带纸盘，将其拧紧。

3.3、与其连接的电脑蓝屏乱码。原因：电脑出现死机。解决方案：将电脑主机前面板开关重启键按下，若无效，将电脑后侧大主机箱后面开关键关掉，再重新开机。

3.4、与其连接的电脑黑屏。原因：电脑系统崩溃。解决方案：利用一键还原U盘还原系统或重新安装系统。

参考文献

[1]大气成分观测业务规范气象出版社，2012.

[2]蓝盾三代β射线法大气颗粒物监测仪使用说明书.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/daff4fc805f3b0576ef6990b.html